РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

Токоизмерительные клещи DEKO DKCM266C

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

- ОПИСАНИЕ СБОРКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

- УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения инструмента – токоизмерительные клещи (далее – прибор) и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию прибора.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением прибора.

Перед началом работы с прибором необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с прибором, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации прибора и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | DKCM266C |
| --- | --- |
| Максимальное показание | 1999 |
| Индикация полярности | Автоматическое определение полярности, при отрицательной полярности – знак «-» на дисплее |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
| Частота взятия отсчетов | 2 р/сек |
| Индикация перегрузки | Символ «1» на дисплее |
| Условия эксплуатации | 0-40°C |
| Условия хранения | 10-50°C |
| Размер дисплея | 49х16 мм |
| Индикатор низкого уровня батареи | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Размер зажима | 57 мм |
| Тип питания | 1 батарея типа 6F22 (9 В) |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Токоизмерительные клещи – 1шт

- Щупы (комплект из 1 пары) – 1 шт

- Батарея – 1 шт

- Сумка-чехол – 1 шт

- Термопара – 1 шт

- Руководство по эксплуатации – 1шт

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор предназначен для измерения силы тока, напряжения, сопротивления и емкости без разрыва цепи.

Прибор предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от 0˚С до +40˚С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Настоящий паспорт безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации прибора.

В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкцию и/или комплектацию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспортом безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу прибора.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию прибор и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования инструментом; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с инструментом.

ВНЕШНИЙ ВИД*

- Клещи-трансформаторы.

Измеряют переменный ток, протекающего по проводнику.

- Скоба.

Нажмите на скобу и откройте клещи. При отпускании пальца со скобы клещи снова закроются.

- Переключатель фиксации данных.

Кнопка служит для запоминания измеренного значения при измерениях переменных токов и напряжений, постоянных напряжений и частоты.

- Поворотный переключатель.

Используется для выбора функций и диапазонов. Прибор не работает, когда переключатель установлен в положение «OFF».

- ЖК дисплей.

Показывает текущий режим, данные измерений и т. д.

- Разъем EXT.

Разъем «EXT» используется при подключении измерителя изоляции.

- Разъем COM.

- Разъем VΩ.

*представлен схематично и может незначительно отличаться от рисунка

Переменное напряжение

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 1000 В | 1 В | ±(1.0%+5D) |

Защита от перегрузки: 1000V DC или 750V (СКЗ) для всех диапазонов.

Электрическая прозвонка

| Диапазон | Описание |
| --- | --- |
|  | Если сопротивление ниже 30Ω±20Ω, прозвучит звуковой сигнал. |

Защита от перегрузки: 220V (СКЗ) в течение 15 секунд.

Постоянное напряжение

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 750 В | 1 В | ±(1.2%+5D) |

Чувствительность прибора: Прибор средних значений, калиброван на среднеквадратичное значение синусоидальной волны.

Частотный диапазон: 45Гц ~ 450Гц.

Защита от перегрузки: 1000V DC или 750V (СКЗ) для всех диапазонов.

Переменный ток (калиброван на СК3 синусоидальной волны)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 А | 1000 мА | ± (2.5%+13) |
| 1000 А | 1А | ± (2.5%+8) (Для 800А и ниже) |
|  |  | Для значений выше 800А: показание только как справочное |

Защита от перегрузки: 1200 А в течение 60 секунд.

Раствор клещей: 2,09” дюйма (53 мм).

Проверка изоляции (с опционным измерителем сопротивления изоляции на 500 В)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 20МΩ | 10МΩ | ± (2%+2) |
| 2000МΩ | 1МΩ | ± (4%+2) (для 500МΩ и ниже) |
|  |  | ± (5%+2) (свыше 500МΩ) |

Сопротивление

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200Ω | 0.1Ω | ± (1.0%+10D) |
| 20КΩ | 10Ω | ± (1.0%+4D) |

Защита от перегрузки: 220V (СКЗ) в течение 15 секунд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте прибор только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация прибора запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка прибора

- Каждый раз перед использованием прибора необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей.

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях прибора! Извлеките из прибора батарейку перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Ус

тановленных данным паспортом.

Меры безопасности

- Храните прибор в недоступном для детей месте и не позволяйте им с ним играть.

- Не бросайте батарейки в огонь.

- Никогда не закорачивайте батареи. Соблюдайте правильную полярность при установке батарей (+/-). Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батареи.

- Не используйте прибор при температуре свыше 50°С.

- Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

- При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, следует соблюдать основные правила безопасности, чтобы избежать риска пожара или поражения электрическим током.

- Прибор можно использовать на открытом воздухе.

- Прибор должен использоваться только по назначению.

- Не используйте прибор вблизи источников тепла (нагреватели, огонь).

- Всегда извлекайте из прибора батарейку перед чисткой или длительным хранением.

- Не допускайте попадание жидкости внутрь прибора.

- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.

- Используйте инструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы.

- Не смотрите прямо на лучи, особенно при работе с оптическими приспособлениями (такими как бинокль, телескоп и т.д.)

Примечание:

Хранить прибор необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°С и не ниже -50°С, относительной влажности не более 80% при +25°С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать прибор можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозки хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Измерение напряжения постоянного и переменного тока

- Убедитесь, что кнопка фиксации измерений не нажата.

- Установить поворотный переключатель в положение, соответствующее диапазону ACA 1000A. Если на индикаторе отображается один или несколько начальных нулей, переключите на диапазон 200A, чтобы улучшить разрешающую способность прибора.

- Чтобы открыть клещи-магнитопровод, нажмите скобу. Зажмите только один провод. При одновременном зажатии двух или трех проводов, произвести измерения невозможно.

- Прочтите на цифровом дисплее показания величины переменного тока в проводе.

Измерение сопротивления изоляции

- Установите поворотный переключатель в положение, соответствующее диапазону 2000MΩ измерителя сопротивления изоляции. В данном состоянии значение, отображаемое на дисплее, нестабильное, это нормальное явление.

- Вставьте три вилки типа «банан» измерителя сопротивления изоляции VΩ-COM-EXT в три входных разъема мультиметра VΩ-COM-EXT.

- Установите переключатель диапазонов измерителя сопротивления изоляции в положение, соответствующее 2000МΩ.

- Установите выключатель электропитания приставки в положение ON (ВКЛ.).

- Отожмите кнопочный переключатель PUSH 500V, загорится красный индикатор 500V (500В). Значение, отображаемое на дисплее мультиметра, соответствует величине сопротивления изоляции. Если это значение меньше 19MΩ, переключите мультиметр и приставку для измерения сопротивления изоляции на диапазон 20MΩ, это поможет повысить точность измерения.

- Если вы не используете приставку для измерения сопротивления изоляции, установите выключатель электропитания приставки в положение OFF (ВЫКЛ.), извлеките щупы E-L из гнезд, это поможет продлить срок службы батареи питания и предупредить поражение электрическим током.

Измерение напряжения постоянного и переменного тока

- Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM».

- Установите переключатель диапазонов в положение, соответствующее необходимому диапазону напряжения. Если измеряемое напряжение заранее неизвестно, установите переключатель на наивысший диапазон, а затем снижайте диапазон до достижения удовлетворительных показаний.

- Подсоедините щупы к проверяемому устройству или цепи.

- Включите питание устройства или цепи. Прочтите на цифровом дисплее показания величины измеряемого напряжения вместе с полярностью.

Измерение сопротивления

- Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM».

- Установите переключатель диапазонов в положение, соответствующее необходимому диапазону сопротивления Ω.

- Если измеряемое сопротивление подключено к схеме, перед выполнением измерения отключите питание схемы и разрядите все электрические конденсаторы.

- Подключите щупы к измеряемой схеме.

- Прочтите на цифровом дисплее показания величины измеряемого сопротивления.

Звуковая прозвонка

- Вставьте красный измерительный щуп в разъем «VΩ», а черный щуп – в разъем «COM».

- Установите переключатель диапазонов в положение  .

- Подсоедините щупы к двум точкам проверяемой схемы. Если сопротивление ниже 30Ω±20Ω, прозвучит звуковой сигнал.

Замена батареи

- Если на дисплее появляется символ  , это означает, что батарею необходимо заменить.

Обслуживание и чистка

- Пожалуйста, бережно обращайтесь с прибором.

- После использования протирайте прибор мягкой салфеткой.

- При необходимости смочите салфетку водой.

- Если прибор влажный, осторожно вытрите его насухо салфеткой.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

По окончании срока службы возможно использование прибора по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и прибор не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте прибор, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации.

За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен прибор.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если прибор эксплуатировался в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличия кассового чека.

2. Предоставление неисправного инструмента в комплекте в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

- На прибор, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии)

- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки прибора в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;

- На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;

- На прибор, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;

- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;

- На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;

- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;

- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными иными недостатками;

- На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;

- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);

- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем, например, комплект щупов, батарейка.

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

Экспортер/Изготовитель: NINGBO GI POWER IMPORT & EXPORT CO., LTD./НИНБО ДЖИАЙ ПАУЭР ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Адрес экспортера/изготовителя: CBD of Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China/СИБИДИ ОФ ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ДЕКО ЕВРОПА"
Адрес: 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел.+7(905)518-81-22
E-mail: info@z3k.ru
Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Изделие соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»